OEM陶瓷压力传感器－MER18系列

CERAMET是一种基于陶瓷膜片的压组式传感器，其刚性好，抗腐蚀，耐磨损，可以应用于特殊的工业OEM应用。这类传感器有在宽温度范围（-40至125℃）内仍保持高的稳定性与高精度。这些优良的性能和低兼的价格使其成为自动化机械与仪表测量过程控制中的理想元件。

CERAMET传感器可以与测量介质直接接触，非常容易使用。其18mm的直径在所有的应用中都能很容易安装使用，其特别的电路设计使其可以用于１bar至400bar表压和绝压测量。

- 坚固的陶瓷底座设计 - 激光标定零位和满量程信号 - 灵敏度修正可选 - 抗腐蚀与耐磨损性能 - 抗振动与冲击 - 宽的工作温度范围 - 容易安装 - 有竞争的价格

说明

许多材料都具有压阻效应，在CERAMET传感器上，采用厚膜技术将一种特殊的正比压阻材料印刷在陶瓷膜片上，通过特殊的工艺，该材料能达到高灵敏度，高稳定性和宽的工作温度范围。

压力直接作用于前端的陶瓷膜片上，由于陶瓷的抗腐蚀特性，使其几乎能测量所有的流体。网版印刷的电阻在陶瓷膜片的背面，并与惠斯顿电桥（开路）相连。该电阻和陶瓷膜片被固化在一陶瓷基体上，对测绝对压力的传感元件来讲膜片的基体之间的空隙是真空。对测相对压力来讲，则有一小阀孔在基体上，电桥的输出是高线性度的。输出信号的大小是与激励电压成正比标准的输出信号是标定过的，根据量程的不同分别为2.2/2.0/3.0/4.0/4.5/3.5/3.3mV,因而能与应变式的传感器兼容。

______________________________________________________________________________

北京商斯达电子科技发展有限公司               1              电话：0755-82500323

诺NK金                              一诺千金

技术参数

压力范围 bar bas./rel 1 2 5 10 20 50 100* 500* 400*

过载压力 bar 4 7 12 25 50 120 250 600 600

陶瓷膜片厚底 mm±0.10 6.15 6.25 6.30 6.35 6.50 6.70 6.70 7.05 7.30

灵敏度 mV/V标定 2.2 2.0 3.0 4.0 3.0 4.5 3.5 3.5 3.3

灵敏度 mV/V未标定min. 2.1 1.8 2.6 3.6 2.6 4.3 3.5 3.5 3.3

灵敏度 mV/V未标定max. 2.9 3.0 4.5 6.0 3.8 6.5 5.0 4.8 4.2

激励电压                      5…30             VDC     恒压源

电桥阻值                      10                KΩ     ±20%

输入阻抗                      8.1…17.5         KΩ     （11 KΩtypisch）

满量程输出   标定             2.0bis4.5         mV/V    ±1%FS(siece oben)

未标定           1.8…6.5          mV/V

零位输出                      0…0.2            mV/V

线性、滞后、重复性            ≤±0.2…0.4      %FS      typ

稳定性                        ±0.2             %FS/a    bei25℃,typ

≤±0.4           %FS/a    bei25℃,max

工作温度范围                  -40…+125         ℃

温度灵敏度漂移    0…70℃     ≤±0.02          %/℃     typ

温度零位漂移      0…70℃     ≤±0.02          %FS/℃   typ

材料                          陶瓷Al2O3，96%

外形尺寸                      Ф18×6.15…7.30±0.1mm

所有参数的参考温度为：25℃

订货型号

MER18   X   XXX    X     陶瓷压力传感器元件  18mm

A————————绝对压力

R————————相对压力

1—————— 量程

2—————— 量程

5—————— 量程

10——————量程

20——————量程

50——————量程

100——————nur abs.

250——————nur abs.

400——————nur abs.

B———单位  bar

______________________________________________________________________________

北京商斯达电子科技发展有限公司               2              电话：0755-82500323

SUNSTAR商斯达实业集团是集研发、生产、工程、销售、代理经销 、技术咨询、信息服务等为一体的高科技企业，是专业高科技电子产品生产厂家，是具有10多年历史的专业电子元器件供应商，是中国最早和最大的仓储式连锁规模经营大型综合电子零部件代理分销商之一,是一家专业代理和分銷世界各大品牌IC芯片和電子元器件的连锁经营綜合性国际公司。在香港、北京、深圳、上海、西安、成都等全国主要电子市场设有直属分公司和产品展示展销窗口门市部专卖店及代理分销商，已在全国范围内建成强大统一的供货和代理分销网络。 我们专业代理经销、开发生产电子元器件、集成电路、传感器、微波光电元器件、工控机/DOC/DOM电子盘、专用电路、单片机开发、MCU/DSP/ARM/FPGA软件硬件、二极管、三极管、模块等，是您可靠的一站式现货配套供应商、方案提供商、部件功能模块开发配套商。专业以现代信息产业（计算机、通讯及传感器）三大支柱之一的传感器为主营业务，专业经营各类传感器的代理、销售生产、网络信息、科技图书资料及配套产品设计、工程开发。我们的专业网站——中国传感器科技信息网（全球传感器数据库） www.SENSOR-IC.COM 服务于全球高科技生产商及贸易商，为企业科技产品开发提供技术交流平台。欢迎各厂商互通有无、交换信息、交换链接、发布寻求代理信息。欢迎国外高科技传感器、变送器、执行器、自动控制产品厂商介绍产品到 中国，共同开拓市场。本网站是关于各种传感器-变送器-仪器仪表及工业自动化大型专业网站,深入到工业控制、系统工程计 测计量、自动化、安防报警、消费电子等众多领域，把最新的传感器-变送器-仪器仪表买卖信息,最新技术供求,最新采购商,行业动态，发展方向，最新的技术应用和市场资讯及时的传递给广大科技开发、科学研究、产品设计人员。本网站已成功为石油、化工、电力、医药、生物、航空、航天、国防、能源、冶金、电子、工业、农业、交通、汽车、矿山、煤炭、纺织、信息、通信、IT、安防、环保、印刷、科研、气象、仪器仪表等领域从事科学研究、产品设计、开发、生产制造的科技人员、管理人员 、和采购人员提供满意服务。 我公司专业开发生产、代理、经销、销售各种传感器、变送器、敏感元器件、开关、执行器、仪器仪表、自动化控制系统： 专门从事设计、生产、销售各种传感器、变送器、各种测控仪表、热工仪表、现场控制器、计算机控制系统、数据采集系统、各类环境监控系统、专用控制系统应用软件以及嵌入式系统开发及应用等工作。如热敏电阻、压敏电阻、温度传感器、温度变送器、湿度传感器、 湿度变送器、气体传感器、 气体变送器、压力传感器、 压力变送、称重传感器、物（液）位传感器、物（液）位变送器、流量传感器、 流量变送器、电流（压）传感器、溶氧传感器、霍尔传感器 、图像传感器、超声波传感器、位移传感器、速度传感器、加速度传感器、扭距传感器、红外传感器、紫外传感器、 火焰传感器、激光传感器、振动传感器、轴角传感器、光电传感器、接近传感器、干簧管传感器、继电器传感器、微型电泵、磁敏（阻）传感器 、压力开关、接近开关、光电开关、色标传感器、光纤传感器、齿轮测速传感器、 时间继电器、计数器、计米器、温控仪、固态继电器、调压模块、电磁铁、电压表、电流表等特殊传感器 。 同时承接传感器应用电路、产品设计和自动化工程项目。

更多产品请看本公司产品专用销售网站:

商斯达中国传感器科技信息网：http://www.sensor-ic.com/

商斯达工控安防网：http://www.pc-ps.net/

商斯达电子 元器件网：http://www.sunstare.com/

商斯达微波光电产品网:HTTP://www.rfoe.net/

商斯达消费电子产品网://www.icasic.com/

商斯达军工产品网:http://www.junpinic.com/

商斯达实业科技产品网://www.sunstars.cn/传感器销售热线：

地址：深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室

电话：0755-83607652 83376489 83376549 83370250   83370251   82500323

传真：0755-83376182  （0）13902971329  MSN: SUNS8888@hotmail.com

邮编：518033   E-mail:szss20@163.com     QQ: 195847376

深圳赛格展销部：深圳华强北路赛格电子市场2583号 电话：0755-83665529   13823648918

技术支持: 0755-83394033 13501568376

欢迎索取免费详细资料、设计指南和光盘 ；产品凡多，未能尽录，欢迎来电查询。

北京分公司：北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号

TEL：010-81159046  82615020  13823791822  FAX：010-62543996

上海分公司：上海市北京东路668号上海賽格电子市场D125号

TEL：021-28311762  56703037  13823676822  FAX：021-56703037

西安分公司：西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所)

西安劳动南路88号电子商城二楼D23号

TEL：029-81022619  13072977981  FAX:029-88789382