VM-83超低频测振仪

日本理音(RION)公司生产的该仪器重1.8kg，使用分离式振动传感器，传感器类型有压电探头和伺服探头两种。可测量超低频振动的加速度、速度及位移值，可读真有效值、峰值及峰峰值，特别适用于水力发电机组、水坝、建筑、桥梁的振动测量。选用压电探头最低测量频率可达1Hz，选用伺服探头可达0.1Hz。 压电探头因为体积小，重量轻，还适用于电子通讯产品(如手机)的振动测试。

技术指标
测量范围
　　配压电探头：加速度：0.3、1、3、10、30、100、300、1000m/s2 
　　　　　　　　速度： 3、10、30、100、300、1000mm/s
　　　　　　　　位移： 1、3、10、30、100、300、1000mm(HPF 1Hz)
　　　　　　　　位移： 0.3、1、3、10、30、100、300、1000mm(HPF 3Hz)
　　　　　　　　位移： 0.03、0.1、0.3、1、3、10、30、100、300、1000mm(HPF 10Hz以上)
　　配伺服探头：加速度：10、30、100、300、1000m/s2 
　　　　　　　　速度： 1、3、10、30、100mm/s
　　　　　　　　位移： 0.1、0.3、1、3、10mm

频率范围
　　配压电探头：加速度： 1Hz～20kHz ±5％
　　　　　　　　速度： 1Hz～3Hz ±10％，3Hz～3kHz ±5％
　　　　　　　　位移： 1Hz～3Hz ±20％，3Hz～500Hz ±10％
　　配伺服探头：加速度：0.1Hz～100Hz ±5％
　　　　　　　　速度： 0.1Hz～0.3Hz ±10％，0.3Hz～100Hz ±5％
　　　　　　　　位移： 0.1Hz～0.3Hz ±20％，0.3Hz～100Hz ±10％　　　　　　　　　　　　　　　显示： 数字显示和棒图显示两种
输出： AC输出，满量程为2V，输出阻抗600欧 
　　　 DC输出，满量程为2V，输出阻抗600欧 
接口： RS232C串口
环境温度范围： -10～50℃，<90％RH
电源： 4节电池连续工作时间大约20小时
尺寸： 171(H)×120(W)×234(D) mm
重量： 1.8kg

标准配置

1.VM-83主机(含电池、仪器箱) 　　　　				一台
　　2.标准探头PV-87 (含电缆)　　　　　　　一个
　　3.英文说明书　　　　　　　　　　　　　一本

选购件
　　1.AC适配器　　　　　　　　　　　　　			一个
　　2.伺服加速度探头　　　　　　　　　　　一个